技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 网络监护仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 3台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：实现院前院内心电监护监护数据网络传输，院前急救信息共享。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| - ≥5英寸彩色触摸显示屏。 |  |  |  |
| - IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 |  |  |  |
| 3.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧，无创血压和2通道体温。 |  |  |  |
| 4.具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰能力。 |  |  |  |
| 5.心率测量范围：成人15-300bpm,小儿/新生儿15-350bpm。 |  |  |  |
| 6.供50mm/s,25mm/s,12.5mm/s,6.25mm/s,可选。 |  |  |  |
| 7.滤波模式提供诊断模式（0.05-150Hz）,监护模式（0.5-40Hz）,ST模式（0.05-40Hz），手术模式（1-20Hz）。 |  |  |  |
| 8.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 |  |  |  |
| 9.提供25种心律失常事件的分析。 |  |  |  |
| 10.具有QT/QTc测量功能，提供QT,QTc和△QTc参数值。 |  |  |  |
| 11.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床治疗环境。 |  |  |  |
| 12、售后服务要求 |  |  |  |
| 12.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 12.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 12.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 12.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 12.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 12.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |

技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 网络心电图机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：实现院前院内心电图网络传输，院前急救信息共享。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、全息实时同步＞12导联心电图采集。 |  |  |  |
| 2、支持心电图采集后4G/wifi心电图采集。 |  |  |  |
| 3、同屏可现实：3通道，6通道，12通道，15通道，18通道。 |  |  |  |
| 4、报告格式：多种组合方式 |  |  |  |
| 5、走纸速度12.5mm/s,25.0mm/s,50.0mm/s |  |  |  |
| 6、输入阻抗：＞10.0MΩ |  |  |  |
| 7、输入回路输入电流：＜0.1UA |  |  |  |
| 8、定标电压准确（灵敏度）：最大允许误差范围：0.05-150Hz 全频滤波 |  |  |  |
| 9、连续采集心电图数据，并自动选取质量最佳 |  |  |  |
| 10、内置打印功能 |  |  |  |
| 11、售后服务要求 |  |  |  |
| 11.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 11.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 11.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 11.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 11.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 11.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |