技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 动力装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：适用于神经外科开颅手术等 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 一、主机 |  |  |  |
| 1、人机工程设计，不小于7寸液晶彩色触摸屏； |  |  |  |
| 2、嵌入式控制系统，除默认设置外,可根据经验和刀具设定相应工作参数； |  |  |  |
| ★3、双通道输出接口，支持电机自动识别； |  |  |  |
| 4、故障自诊断和自保护技术； |  |  |  |
| 5、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%；可设置最高转速，脚踏开关操控实现无级变速； |  |  |  |
| 二、脚踏开关 |  |  |  |
| 1、具备IPX8防水等级，有防滑、防侧翻的功能 |  |  |  |
| 2、线缆长3.5m，无级调速，可进行功能切换 |  |  |  |
| 三、微电机 |  |  |  |
| 1、配备双电机操作，输出功率≥100W，扭矩≥2.86N.CM，转速≥40000r/min； |  |  |  |
| ★2、自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃； |  |  |  |
| 四、颅骨钻手柄 |  |  |  |
| 1、轻质合金材料制造，可高温高压消毒； |  |  |  |
| 2、带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强； |  |  |  |
| 3、转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<75dB； |  |  |  |
| 五、颅骨钻头 |  |  |  |
| 1、机械式钻穿即停功能； |  |  |  |
| 2、多种规格钻头可选。 |  |  |  |
| 六、颅骨铣手柄 |  |  |  |
| ★1、最小铣切≤6mm，铣切骨板顺畅安全。铣手柄可配置可旋转护靴或固定护靴 |  |  |  |
| 2、脑膜护鞘设计，可360°自由旋转。 |  |  |  |
| 3、规格齐全，可选配儿童专用护靴。 |  |  |  |
| 七、铣刀 |  |  |  |
| 1、专利螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性 |  |  |  |
| 2、直刃设计，锋利耐用，铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm |  |  |  |
| 八、磨钻手柄 |  |  |  |
| 1、最大直径20mm，角度21°，超轻，执笔式、防滑结构设计；最高转速80000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音<75dB，长时间运行最高热平衡温度<45℃； |  |  |  |
| ★2： 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。 |  |  |  |
| 九、磨钻头 |  |  |  |
| 1、钨钢材质，抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒；圆跳动0.01mm，高速转动下径向跳动量＜0.01mm；最高转速可达80000转。 |  |  |  |
| 2、金刚砂球形磨钻头、钨钢球形磨钻头多种规格尺寸可选配 |  |  |  |
| 十、消毒条件 |  |  |  |
| 1、微电机、颅骨钻手柄、颅骨铣手柄、颅骨钻头、铣刀均满足高温高压和低温等离子消毒 |  |  |  |
| 十一、售后服务要求 |  |  |  |
| 1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天；免费提供备用机备用件； |  |  |  |
| 4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费；每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 脚踏开关 | 1 套 |
| 微电机 | 1 套 |
| 颅骨钻手柄 | 1 套 |
| 颅骨钻头 | 1 套 |
| 颅骨铣手柄 | 1 套 |
| 护靴 | 1套 |
| 铣刀 | 5个 |
| 磨钻手柄 | 1 套 |
| 金刚砂磨钻头（1mm、2mm、3mm） | 各一个 |
| 西瓜磨钻头（4mm、5mm） | 各一个 |