技术参数

| 设备名称 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：用于胃肠动力障碍性疾病，功能性胃肠疾病的治疗与改善。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 第一部分：基础功能 1、不小于8寸触摸显示屏。 2、可提供胃/肠模式、胃肠起搏频率、音乐曲目选项、强度调节，音量大小、时间设定、运行/停止、通过皮肤体表电极无创性采集胃肠电信号，作为胃肠功能活动的客观生物电指标，为治疗提供依据等选项； 3、提供胃肠起搏音乐模式和生物反馈模模式两种疗法： 生物反馈模式：胃肠起搏强度调节范围 0-2档； 4、胃肠强度：可调； 5、输出通道：2路输出，可同时治疗 2名患者。 6、提供数字化合成音乐电技术：音乐强度可调范围：0-20档； 7、提供生物反馈模式电疗法：穴位强度可调范围：0-20 档； 8、治疗时间可以根据病人情况自主设置治疗时长为：0-99 单位：分钟； |  |  |  |
| 第二部分：拓展功能 1、工作频率 1.1 生物反馈模式：胃模式调制波频率 0.034HZ±5%；肠模式调制波频率 0.319HZ±5%，。 生物反馈模式音乐模式：治疗频率：29Hz。 调幅度: 调幅度范围0-100%，允差±5%。 2、输出电流、额定电压、额定功率 直流分量：1.0V，允差±10% 额定电压：AC 220V 50Hz 额定功率：40VA 3、定时功能 生物反馈模式：治疗时间：0～99分钟可调，误差±10%；治疗强度为：0-20档可调。 对于 500Ω的负载电阻，生物反馈的输出幅值 0V～10V，音乐输出幅值 0V～10V， 允差 20%。在开路的条件下测量时，输出峰值电压不超过 50V。 4.单脉冲输出能量 对于 500Ω的负载电阻，脉冲宽度≤0.05S，每一脉冲的能量≤200MJ 5.电源电压波动 电源电压波动±20%对电极片的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±20%。 输出闭锁，治疗仪具有自动复位功能.采用双向方波更接近人体自然胃肠电波形；输出幅值 ≤±10V； 连接口纽扣接口；可同时治疗 2名患者；提供音乐疗法，可聆听音乐，舒缓病人焦躁、抑郁等情绪，起到更好的治疗效果；可以外置音频。点击“运行”后即可自主运行；设定时间到，自动报警并停止运行。 4.辅助检测技术参数 仪器有2种辅助检测模式，分别为：生物反馈胃电检测模式和生物反馈肠电检测模式，生物反馈胃电检测又分为餐前检测和餐后检测。 *4.1定时范围:检测时间：连续10min自动采集。 *4.2生物反馈胃电检测模式：模拟胃电波形输入波形参数范围： 4.2.1.频率：0.089762Hz； 4.2.2.正常胃电慢波百分比（ 3 次/min），允许误差±10%； |  |  |  |
| 5、售后服务要求 |  |  |  |
| 5.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 5.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 5.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 5.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 5.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 5.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 5.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 设备主机 | 1 |
| 产品使用说明书 | 1 |
| 产品合格证 | 1 |
| 产品保修卡 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 中频纽扣线 | 2 |
| 理疗用体表电极 | 1 |