技术参数

| 设备名称 | 全自动血气电解质分析仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：/ |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：测定出血液氧分压（PO2）、二氧化碳分压（PCO2）和PH等一系列指标 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.*测试参数包括：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、Hct、Lac、Glu≥10项。 |  |  |  |
| 2.方法学：电极法。 |  |  |  |
| 3.进样方式：自动吸样进样，支持注射器模式、毛细管模式。 |  |  |  |
| 4.用血量：＜100μL。 |  |  |  |
| 5.检测速度：单样本检测速度＜60s。 |  |  |  |
| 6.样本类型：动脉血、静脉血、毛细血管血、水溶液等 |  |  |  |
| 7.*检测耗材：卡包分离设计、避免浪费，测试卡、定标液可常温（2~26 ℃）运输保存，耗材常温（2~26 ℃）存储有效期≥180天，测试卡和试剂盒上机有效期≥30天。 |  |  |  |
| 8.质量控制：可提供原厂配套三级液体质控品，仪器内置质控软件支持L-J、Wesgard质控规则。 |  |  |  |
| 9.内置高容量可充电锂电池，断电后仍可待机时间≥4h或可连续测量时间≥2h。 |  |  |  |
| 10.仪器检测结果内置酸碱平衡图，支持二重酸碱平衡分析。 |  |  |  |
| 11.设备使用期限≥10年 |  |  |  |
| 12、售后服务要求 |  |  |  |
| 12.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 12.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 12.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 12.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 12.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 12.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 12.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 全自动血气电解质分析仪 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 可充电锂电池 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
| 标准操作流程 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 验收单 | 1 |