技术参数

| 设备名称 | 血管内超声诊断设备 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：血管内超声（IVUS）可提供血管内三维图像，全面反映血管解剖结构、斑块分布及形态以及钙化、纤维、脂质成分，精准测量血管和管腔的直径和面积。 |  |  |  |
| 具体技术参数： 1.硬件系统： 1.1显示器：≥21”高分辨率医用专业显示器，显示器可左右旋转、上下翻转调节 1.2系统处理器：CPU主频＞2.50GHz 1.3图像处理器：独立显卡，内存GDDR5，显存＞4GB，支持人工智能运算 1.4操作模式：具有图形化引导式的用户操作界面，采用先进的≥15”高分辨率触摸屏式操作面板，所有操作所设即所得，兼容轨迹球或鼠标操作及测量 1.5主机数据存储：内置高速硬盘容量≥1T，支持储存至少400个病人数据 1.6电池：内置锂电池独立供电，断电续航时间≥1小时，方便转运 1.7数据传输及存储方式：兼容性好,遵循DICOM 3.0协议，存储于所有格式的DVD, CD或USB，移动式硬盘上或PC直接读取,并可以通过医院PACS进行图像数据传输，有≥4个USB接口 1.8CD/DVD刻录机：内置CD/DVD刻录功能，可刻盘病例 1.9打印机：专业SONY热敏黑白打印机，分辨率＞325dpi，灰度等级≥8位， 1.10图像元素最大支持4096*1280 1.11导管控制器：一体式导管控制器，无需更换 1.12自动回撤功能：兼具自动回撤和手动回撤功能。自动回撤：回撤速度具有0.5mm/s和1mm/s两种模式，自动回撤距离≥12cm。 2.软件系统： 2.1操作系统：中英文操作界面一键切换 2.屏幕显示方式：屏幕具有两种同时显示方式：横截面, 横截面及血管纵视图 2.3导管频率自动识别及调节功能：具有超声导管频率自动识别和调节功能：根据导管频率自动调节景深和其它参数 2.4数字信号处理软件：具有灰度、图像质量和血斑减少等图像质量改进功能的数字信号处理软件 2.5时间增益调节功能：具有时间增益(TGC)调节的增强图像功能，≥8段可调 2.6动态录像：支持逐帧回放和自动回放，帧数范围可在3-45帧范围内调节。具有净图模式，可一键隐藏所有图像辅助标记。 2.7血管测量功能：对于图像的任意帧可以进行多次面积、距离和角度测量，自动计算斑块负荷、面积狭窄率，可同时测量的面积数≥3个，直径数≥16个。 2.8书签功能：血管纵切面图像实时重建技术，可在任意位置添加书签，数量不限，便于记录并快速查看书签图像，并自动生成截屏。将书签的帧的缩略图显示在截面视图之下，可快速地识别并导航到加书签的帧，同时显示相应的截面图像，具有自动书签距离测量功能。 2.9多图显示功能：主显示屏上同时显示来自同一录像不同帧的多幅截面图像。可以同时查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变，图像数量≥3幅 2.10录像对比功能：支持同病人或不同病人录像同屏对比显示，支持任意两段录像同屏对比显示。 2.11图像剪辑标注功能：具有对输出图像进行任意剪辑和标注的功能。系统可查询、检索、调阅病例。支持数据在机裁剪导出，测量、标签、截屏可选择性导出，支持匿名导出，保护患者隐私。 2.12病例存档：病例存档具有≥5种压缩格式：None、RLE、JPEG( 无损、高、中 ) 2.13导出格式：导出格式支持JPG、BMP、TIF、AVI、WMV 2.14视频通信传输系统：术中超声影像实时转播，满足各种国际学术交流、远程会诊、示教、指导等。视2.15频输出接口：HDMI、DVI、VGA、VIDEO、S-VIDEO。 2.16软件升级：操作软件具有可升级性 3.超声导管： 3.1超声导管发射频率：≥45MHz,可应用高清机械式超声导管 3.2换能器材料：第四代超声换能器技术，单晶复合体材料 3.3频率带宽：带宽＞65% 3.4图像分辨率：导管轴向分辨率≤50微米 3.5成像半径：成像半径≥10mm 3.6导管尺寸：冠脉导管进入外廓≤2.1F，通过直径≤3.15F，通过性能佳 3.7导管兼容：5F指引导管兼容 |  |  |  |
| 4、售后服务要求 |  |  |  |
| 4.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 4.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 4.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 4.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 4.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 4.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 4.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 血管内超声诊断系统及软件包 | 1套 |
| 高分辨率液晶显示器 | 1个 |
| 高分辨率触摸屏 | 1个 |
| 导管控制器 | 1个 |
| DVD刻录机 | 1个 |
| 打印机 | 1个 |
| 电源线 | 1根 |
| 快速操作指南 | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 |