技术参数

| 设备名称 | LED光谱治疗仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| - 设备配置要求及用途：适用于炎性痤疮治疗，消除炎症，促进皮肤伤口愈合；蓝光：治疗轻、中度炎症性痤疮；红光：治疗中度、重度囊肿性痤疮；黄光：淡斑、美白、祛皱 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 第一部分：基础功能： 1.安全分类：I类 2.运行模式：连续运行 3.工作电压：AC220V±10% 50Hz±2% 4.显示方式：不小于8寸彩色触摸液晶显示 5.照射方式：连续照射、脉冲照射 6.▲有效辐照面积：850cm2±10% 7.输出波长范围：红光633nm±10nm;蓝光417nm±10nm;黄光590nm±10nm 8.有效辐照度：红光< 200mW/cm2±20%；;蓝光< 120mW/cm2±20%；;黄光< 42mW/cm2±20%； 9.LED数量：1100颗 10.▲治疗头转动角度：360° |  |  |  |
| 第二部分：拓展功能 |  |  |  |
| 11.五块弧形扇面治疗头，可根据治疗身体部位伸展，实现大面积照射， 12采用大功率SMD矩阵光源，排列密度高，使辐照强度更高、光斑更均匀； 13.▲集单光源、两光源、三光源于同一治疗平台，且多种波长可供选择； 14.采用自由伸缩悬臂系统设计；独具剂量工作模式，并可选配辐照强度校准系统，确保治疗剂量更准确； 可预存治疗方案；设备使用期限≥10年 |  |  |  |
| 15、售后服务要求 |  |  |  |
| 15.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 15.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 15.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 15.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 15.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 15.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 15.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 治疗头 | 1 |
| 护目镜 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 保险丝 | 2 |
| 工具 | 1 |
| 操作指南卡片（含挂链） | 1 |
| 说明书 | 1 |