技术参数

| 设备名称 | 医用电热垫 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：用于手术过程中对体温进行管理，有效地防止了由于低体温带来的并发症。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.产品组成：由恒温器、加温垫、体温传感器组成； |  |  |  |
| 2.24V直流安全电压电加热 |  |  |  |
| 3.设置的最低温度≥33℃，最高温≤39℃，调节精度≤0.1℃。 |  |  |  |
| 4.过高温度报警：41.5℃±0.5℃ |  |  |  |
| 5.工作模式：具备自动加温和手动加温两种加温模式。 |  |  |  |
| 6.软件、硬件和机械三重保护。 |  |  |  |
| 7.报警功能：电源障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，具备声光报警功能。 |  |  |  |
| 8.单条加温垫内置≥6个温度监测传感器，单条加温毯内置≥6个温度监测传感器 |  |  |  |
| 9.具备FDA和CE认证，具备进出口资质 |  |  |  |
| 10、售后服务要求 |  |  |  |
| 10.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 10.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 10.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 10.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 10.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 10.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 10.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 恒温器 | 1 |
| 垫子 | 1 |
| 体温传感器 | 1 |
| 国标电源线 | 1 |
| 管状保险丝 | 2 |