技术参数

| 设备名称 | 马镫形多功能腿架 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：适用于妇产科，泌尿外科手术，腹腔镜配合宫腔镜手术，结直肠外科手术等；避免了下肢深静脉血管不良病患在长时间截石位手术过程中发生血栓脱落的可能。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.调节范围内360°任意悬停。 2.悬臂垂直角度调节范围110°，悬臂水平角度调节范围38°，气动助力协助调节。角度精确，位置精确，刻度显示。 3.专业的靴形脚套设计。脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压。 4.专业的立式腿架搁置推车 5.高分子凝胶材质脚靴护套。可选择的脚靴样式。 6.*专业的边轨夹，可配套所有手术床。 7.脚靴支撑杆长度680±10mm，脚靴支撑杆直径20mm，脚靴尺寸570*390*220mm，适用患者体重180kg以下，脚靴调节范围320mm。 |  |  |  |
| 8、售后服务要求 |  |  |  |
| 8.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 8.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 8.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 8.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 8.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 8.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 8.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |