技术参数
	设备名称
	铅屏风
	数量
	1

	质量层次
	国产            进口品牌          原装进口

	是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否

	设备配置要求及用途：

	具体技术参数：

	[bookmark: _GoBack]1、尺寸：长（400±10mm+800±10mm+400±10mm）×高（1800±10mm）；

	2、铅当量≥2mmPb；

	3、中间铅屏风带不小于200±10mm*150±10mm铅玻璃一块；

	4、带折叠式写字板；

	5、铅屏风有三联组成，可以折成“U”型、“L”型或“一”字型摆放；

	6、三联铅屏风可拆卸

	7、铅屏风钢架结构制作，内置铅板，外饰不锈钢；

	8、铅屏风带可刹车万向轮。

	9、售后服务要求

	9.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日；

	9.2、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天；

	9.3、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。

	9.4、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训

	9.5、提供使用手册

	9.6、设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。




产品配置清单：
	产品配置清单
	数量

	铅屏风
	1





